附件1：

用户需求书

  - 项目概况

- 项目名称：中山市黄圃人民医院直接数字化X线摄影成像系统（DR）维保服务项目

- 设备情况

| 序号 | 设备 | 型 号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦DR | DigitaIDiagnost 2.0 | 1 | 整机，包含主机和工作站、球管、探测器。 |

- 主要服务内容：

- 1.维修保养内容：一台飞利浦DR整机，包含主机和工作站、球管、探测器。

- 2.维修保养时间：三年。（具体起止时间以合同约定为准）

- 3.维修保养范围：合同期内一台飞利浦DR整机，包含主机和工作站、球管、探测器查的维修保养服务，包括所有配件。

- 4.技术服务要求

- 4.1合同期内保养4次/年/台，共计12次保养服务，出具全面维护计划及预防方案，按计划执行保养服务，每次保养完毕后提供保养报告。

- 4.1.1记录并安排保养时间；

- 4.1.2按照保养计划更换损耗部件；

- 4.1.3按照设备生产厂家标准进行调校；

- 4.1.4确认各项技术指标及性能；

- 4.1.5记录设备状况；

- 4.1.6提供设备保养内容清单；

- 4.1.7免费提供预防性保养中需要更换的损耗品；

- 4.1.8每年年检时，供应商负责并保证全部监测指标达标，通过相关部门检测时，保障取得合格证。

- 4.2备件：

- 4.2.1提供维修所需的备件，备件供应要及时、充足；

- 4.2.2所更换的备件为标的设备零配件原厂认证合格、同一型号规格的全新零配件,安装后达到DR设备运行标准，性能符合国家标准；

- 4.2.3 开机率≥90%，即按每年365天计，每年停机不超过36天；如开机率低于90%，超过一天顺延三天维保期。

- 4.3需提供突发事件应急及配合方案。

- 4.4需提供飞利浦 DR相对应且受过厂家正规培训的服务上岗证，不少于2人。

- 5. 服务响应要求

- 5.1提供服务专线电话，并保障24小时×365天有在线工程师接听报修，为用户快速诊断和提供技术支持服务。

- 5.2接到报修电话后1小时内响应，24小时内需到达现场进行维修。每次维修服务完成后，负责工程师必须填写完整维修记录，详细记录维修过程，如是间断性或不影响使用的故障，在科室同意的情况下，可酌情延后。

- 5.3中标供应商应按采购人时间要求，积极配合，提供灵活、快速、优质的维保服务。