[bookmark: _Toc238563757][bookmark: _Toc297213506][bookmark: _Toc186000522][bookmark: _Toc278613949][bookmark: _Toc164247492][bookmark: _Toc237151173]附件1：
用户需求书
[bookmark: _Toc182836733]总则
1、成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。
2、《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3、本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。
4、本项目不允许提交备选方案，不允许联合体响应、转包或分包。
一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]（一）项目名称：中山市黄圃人民医院电子支气管镜（系统）和电子鼻咽喉镜（系统）采购项目
[bookmark: OLE_LINK6]（二）项目编号：PYCG-SB-202607-18
（三）项目要求及内容：
★1、采购清单：（如供应商报价超出以下规定的采购预算，将导致投标无效）
	序号
	设备名称
	数量
	预算金额总价（元）
	备注

	[bookmark: OLE_LINK3]1
	电子支气管镜（系统）
	1套
	[bookmark: OLE_LINK7]¥250000
	含电子支气管镜2根、主机及光源系统1套（与鼻咽喉镜共用）、图文工作站1套

	[bookmark: OLE_LINK11]2
	电子鼻咽喉镜（系统）
	1套
	
	含电子鼻咽喉镜1根（适配序号1主机）、图文工作站1套


★2.本项目未申请办理进口产品采购财政核准，依据《政府采购法》第十条及《政府采购进口产品管理办法》相关规定，本项目不接受进口产品参与投标（响应）。凡在中国境内生产、符合本国产品认定标准的产品，均可平等参与本项目，不受企业资本属性限制。供应商所投产品为进口产品的，视为无效响应。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK12]★3.①如所投产品属于第二类或者第三类医疗器械，则必须提供有效的医疗器械注册证明复印件。②如所投产品属于一类产品需提供备案信息表。③非医疗器械产品须提供国家药监局网站发布的非医疗器械管理证明材料。（如国家另有规定，则适用其规定）
★4.所投设备生产日期距交货验收日不超过12个月，且设备制造日期不得早于本项目采购公告发布之日。
二、设备技术参数及要求
[bookmark: OLE_LINK13]（一）主要技术参数（需提供证明材料并标注）
电子支气管镜
1.成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。
2.采用高清CMOS镜头。
3.软镜规格：
▲3.1.软镜插入部外径2.8-3.0mm，内径≥1.2mm。
▲3.2.软镜插入部外径4.0-4.5mm，内径2.0-2.2mm。
4.视场角≥120°。
5.景深：3-150mm。
▲6.分辨率：≥16lp/mm。
7.操作部有弯角操作标记，向上下两向旋转时，可分别实现弯曲部向上弯曲和向下弯曲；插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。
▲8.采用内固定式负压吸引阀防脱设计。
▲9.操作手柄具有至少2个具备独立电子功能的按键。
10.内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
11.产品使用年限≥9年，抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗。

电子鼻咽喉镜
1.成像原理：采用高清CMOS电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。
▲2.软镜插入部外径2.0-2.8mm，无操作孔道。
3.操作部有弯角操作标记，向上下两向旋转时，可分别实现弯曲部向上弯曲和向下弯曲；插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥130°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥260°。
4.景深：3-50mm。
5.视场角：≥120°
6.软镜工作软管有效长度≥360mm。
▲7.操作手柄具有至少2个具备独立电子功能的按键。
8.内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
9.操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。
10.产品使用年限≥9年，抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗。

图像处理器
1.配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控。
▲2.高清视频信号输出分辨率：≥1280×800。
3.图像可全屏显示。
4.具有可实时观察、记录与回放功能。
5.具有图像旋转功能，可90°顺时针循环旋转。
6.具有≥3种输出图像形状。
▲7.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度。
8.视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站。
9.具有DVI、CVBS、SDI和S-Video视频输出接口，连接监视器可输出视频。
10.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称。
11.具有电子放大功能:可对图像进行放大≥3倍可调。
12.采用外置内存卡槽，最高可支持插入容量128G的标准SD存储卡，支持直接主机读取图像或下载数据。
▲13.主机可兼容同品牌一次性支气管镜导管、其他系列的复用支气管镜、电子鼻咽喉镜、一次性膀胱镜、一次性输尿管镜等。
14.产品使用年限≥9年。

图文工作站
1.主机：Intel I5 四核CPU(或以上)。
2.8G DDR内存。
3.1TB 硬盘(或以上)。
4.专业动态静态高清图像采集卡(采集分辨率最高支持1920*1080)。
5.动态录像及回放系统。
6.彩色液晶显示器（支持1920*1080）。
7.病历管理：
7.1.支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料和图像资料。
7.2.提供恢复删除功能。
7.3.支持模糊查询：检查号、医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目。

[bookmark: _GoBack]（二）设备配置要求（电子支气管镜和电子鼻咽喉镜）
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	电子支气管镜
	条
	2

	2
	电子鼻咽喉镜
	条
	1

	3
	电子内窥镜图像处理器
	套
	1

	4
	图文工作站（含打印机）
	套
	1

	5
	显示器
	台
	1

	6
	台车
	台
	1

	7
	吸引按钮
	个
	4

	8
	活检阀
	个
	10

	9
	测漏器
	个
	2

	10
	管道冲洗器
	个
	1

	11
	清洗刷
	套
	1





四、商务要求
1.主要商务要求
	交货期
	自合同生效之日起30日内完成安装调试。

	交货地点
	采购人指定地点。

	响应有效期
	从提交响应文件的截止之日起90日历天。

	付款方式
	（1）采购人的款项以银行转账方式支付。签订合同后，合同医疗器械到采购人指定地点交付并完成安装、验收合格后，成交供应商凭以下资料支付：
①合同；②成交通知书；③验收表；④成交供应商开具的正式发票。
（2）成交供应商全部安装完毕经采购人验收合格且收到全额发票后60日内采购人支付合同款的100%给成交供应商。因采购人使用的是财政资金，采购人申请汇款审批之日视为付款之日，若审批延迟则相应货款到账延迟，且不视为采购人违约。
（3）如成交供应商收款信息有变更，应提前十日通知采购人。否则采购人按照未变更的付款信息进行付款的，视为采购人已完成付款，产生的损失由成交供应商自行承担。

	履约保证金
	不收取。

	报价说明
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK8]1.供应商应在《报价单》中需清晰列明主要标的的“设备名称、品牌、规格、型号、数量、总价等。”
2.供应商的报价包括但不限于设计、医疗器械制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用及合同实施过程中可预见和不可预见的一切费用，采购人不再额外支付任何费用，并对所有内容进行一次性报价。报价不能超出本采购包预算单价及总价，超出本采购包预算单价及总价的为无效响应。



2.其他商务要求
	内容明细
	内容说明

	







医疗器械包装、安装、调试及验收
	（1）包装要求：医疗器械的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的等保证医疗器械外观完整及功能正常等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。
（2）安装调试：
①成交供应商负责合同项下的安装调试，一切费用由成交供应商负责；
②医疗器械安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施；
③成交供应商对安装现场承担安全管理责任，安装过程中由于成交供应商原因所造成的一切安全责任事故由成交供应商承担。成交供应商因安装造成采购人人员等他人人身、财产损害的，成交供应商承担全部赔偿责任。因此造成采购人被相关权利人索赔的，采购人有权全额向成交供应商追偿；
④安装完毕后成交供应商应负责对场所进行清场，否则采购人有权自主采取措施并要求成交供应商承担相应费用；
⑤成交供应商现场安装施工人员的安全由成交供应商自行负责，安装期间所发生的安全事故及财产损失、人身伤亡由成交供应商负责，采购人无需承担任何赔偿责任。
（3）验收：
①合同医疗器械安装调试完成并移交所有资料文档后5个工作日内验收，验收应在采购人、成交供应商双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准；
②验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的医疗器械有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。若发生上述情形，采购人有权要求退货或换货，由此产生的有关费用由成交供应商承担，验收期限相应后延；
  ③如果医疗器械运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换装，以保证医疗器械安装调试的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担；
④国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证；
（4）成交供应商保证所提供的医疗器械不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

	质量保证及售后服务（1）
	★供应商需保证医疗器械是全新、未曾使用过的，医疗器械的质量、规格及技术特征符合国家相关标准、行业标准，且与响应文件所提供的参数内容一致。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）

	质量保证及售后服务（2）
	[bookmark: OLE_LINK1]医疗器械整机保修期不少于5年（采购人验收合格之日起计算）。保质保用期内非采购人的人为原因而出现产品质量及问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

	质量保证及售后服务（3）
	（1）保修期内厂家每年免费回访医疗器械至少四次。
（2）成交供应商接到报修电话后，厂家工程师 2 小时内响应， 24 小时到达现场，72 小时内解决问题。如不能在规定时间内维修好，成交供应商须在 72 小时内无偿提供配置参数相同的原医疗器械代用医疗器械给采购人使用直至故障修复。
（3）货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护。
（4）所有保修服务方式均为成交供应商上门保修或免费更换，即由成交供应商派员到采购人医疗器械使用现场维修更换，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。
（5）因医疗器械的质量问题而发生争议，由广东省或中山市质检部门进行质量鉴定。医疗器械符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；医疗器械不符合质量标准的，鉴定费用由成交供应商承担。
（6）成交供应商为采购人提供操作及维护培训，主要内容为医疗器械的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，至少 3 名以上医护人员熟练掌握使用医疗器械为止，培训地点主要在医疗器械安装现场或按双方协商安排。

	违约与处罚
	（1）成交供应商未能按时交货，每拖延一天，须向采购人支付合同金额的5‰的违约金，违约金总金额不超过合同总价20%。
（2）成交供应商交付的货物不符合项目规定的，采购人有权拒收，成交供应商向采购人支付合同金额20%的违约金。因此导致采购人遭受损失（包括但不限于实际损失，预期利益损失，为维护其合法权益而支付的鉴定费、审计费、律师费、差旅费等费用）的，成交供应商应对采购人承担赔偿责任。
（3）成交供应商逾期超过7日未能交付货物，则向采购人支付合同金额的20%的违约金，同时采购人有权单方解除合同。
（4）因成交供应商医疗器械自身或安装不善等原因发生事故造成采购人或第三方损害的，成交供应商应直接承担由此产生的一切责任。



